JZ1009

SF6综合测试仪

# 1 产品介绍

JZ1009 SF6综合测试仪湿度传感器采用芬兰VAISALA公司的湿度传感器、纯度、SO2、H2S、CO等传感器采用英国ALPHA公司的热导式传感器和电化学传感器；同时配备了当前最先进的ARM开发技术、质量流量传感器及温度传感器等精密传感器，使得采样数据更真实、更可靠、运算速度更快等优点。仪器采用彩色液晶显示屏显示，界面友好美观、易于操作。

JZ1009 SF6综合测试仪以性能可靠的进口传感器作为敏感元件，同时又集实时测量、曲线显示、电源管理、时间系统、文件系统、数据查询、数据打印等众多功能于一体，融合了国内外先进的传感器技术和信息技术，人性化的操作和完善的功能，让您体会到她无处不在的优越与完美。

# 2 功能特点

- 大容量储存功能

- 电池电量提示

- 重复性好、响应速度快

- 触摸式操作仪器

- 大屏幕彩色液晶显示

- 先进的探头保护功能

- 抗污染、抗干扰

- 灵敏度高、稳定性好

- 体积小巧美观，易于携带

- 直观的曲线显示

- 微水值自动转换成20℃标准微水值

# 3 技术指标

【露点检测模块】

| 露点范围 | ―80℃ — +20℃ |
| --- | --- |
| 测量精度 | ±0.5℃ |
| 微水范围 | 0.05— 23100 μL/L |
| 测量响应时间（+20℃） | -80℃ →20℃ 5s(63%) 45s(90%) 20 ℃→-80℃ 10s(63%) 240s(90%) |
| 分 辨 率 | 露 点：0.1℃ 微水：0.1ppm（100ppm～1000ppm）0.01ppm(10ppm～100ppm) |
| 重 复 性 | ±0.2℃ |

【纯度检测模块】

| 测量范围 | 0～100% |
| --- | --- |
| 测量精度 | ±0.1% |
| 重复性 | ±0.05% |
| 分辨率 | 0.01% |

【分解物检测模块】

| 测量范围 | SO2：0-100 µl/l H2S：0-100 µl/l CO: 0-1000 µl/l |
| --- | --- |
| 测量精度 | SO2：测量值≤10μL/L时， 误差±0.2μL /L 测量值≥10μL /L时，误差≤±3% H2S：测量值≤10μL/L时， 误差±0.2μL /L 测量值≥10μL /L时，误差≤±3% CO: 测量值≤50μL /L时，误差±0.5μL /L 测量值≥50μL /L时，误差≤±4% |
| 重复性 | SO2:测量值≤10μL/L时，重复性≤±0.1 测量值≥10μL /L时，重复性≤±2% H2S:测量值≤10μL/L时，重复性≤0.1 测量值≥10μL /L时，重复性≤±2% CO: 测量值≤50μL /L时，重复性±0.3 测量值≥50μL /L时，重复性≤±3% |
| 分辨率 | 0.1μL /L |

【其他参数】

| 气体流量 | 流量调节键分解物/纯度在0.2L/min 流量调节键湿度在0.5-0.6L/min |
| --- | --- |
| 探头保护 | 不锈钢烧结过滤网 |
| 工作环境 | 温度：-10℃—+50℃ 湿度：0—90% |
| 工作电源 | 锂电池供电，交直流电两用，自动切换，过充过放保护功能 |

# 4 产品图片

前面板由开关、显示屏、进气口、流量调节键分解物/纯度、流量调节键湿度组成

后面板有：出气口、usb插口、微型打印机、环境温湿度、充电口、接地端组成